## Sheet1
附件:医疗设备及医用耗材用途及参数要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途 | 参数要求
1 | 化学发光分析仪及配套同型半胱氨酸检测试剂 | 设备1台 配套同型半胱氨酸试剂依需采购 | 用于检测同型半胱氨酸项目的检测。 | 1. ★能够检测同型半胱氨酸、肌红蛋白、肌钙蛋白I的化学发光设备。 2. 该设备为台式机，便于安放。 3. 检测速度：每小时大于100个测试。 4. 单个标本检测小于10分钟。 5. 能够自动识别条码，连接LIS系统，实现双向识别。 6. 能够自动进样，样本位大于15个。 7. 标本类型为血清或血浆。 8. 样本量≤20uL. 9. 反应杯自动加入，无需摆放。 10. 试剂仓具有24小时冷藏功能，试剂无需取出存放。 11. 批内精密度≤5%。批间精密度≤6.67%。
2 | 泡沫敷料 | 依需采购 | 可以广泛应用于渗出较多的伤口、下肢溃疡、压疮、无感染的糖尿病部足等的护理。 | 1.产品规格：长度、宽度≥12.5CM 2.成分： 1）无菌产品； 2）此敷料由三层物质组成，上层为聚氨酯膜（半渗透性防水薄膜），中心部位为聚氨酯泡沫（3-D发泡高分子材料），下层为水胶体粘胶（由羟甲基纤维素钠和人造橡胶等组成，适用于粘贴皮肤）； 3）常规平片
3 | 精密计量子母尿袋 | 依需采购 | 适用于尿失禁患者，昏迷病人及行动不便者的尿量监测和尿液收集。 | 1、集尿袋总容量为3100ml，其中精密计量瓶容量为500ml，贮存袋容量为2600ml。 2、产品材质为：PVC 3、计量瓶顶部和贮尿袋入口均有防回流装置，可有效降低尿路逆流感染率。 4、精密计量瓶体刻度准确，无误差，为临床提供更准确的数据，方便临床诊断。 5、带有无针采样接头，采样阀由硅胶制成，可方便采取尿液样本，也可做冲洗使用。 6、排放阀为十字式排放。 7、尿袋可用≥5天。 8、床单夹便于固定引流导管，防止滑动。 9、挂钩可以轻松悬挂于床杆。 10、进液接头可与不同型号的导尿管连接。 11、★在医保范围。
4 | 一次性鼻腔冲洗器 | 依需采购 | 耳部、鼻部疾病患者围手术期鼻腔冲洗治疗使用，达到清洁鼻腔、改善通气、消炎消肿、术前准备及术后促进伤口愈合等。 | 1.输出量：≧0.5ml/min； 2.装药量：20ml(±10%)； 3.★配件至少含1个鼻部冲洗器主体，1根≧1.3米导气管； 4.成人、儿童可使用。